## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem

i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu

oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) oraz wskazanie numerów stron w ofercie zawierających potwierdzenie tej deklaracji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| A. | Informacje ogólne: |  |  |  |  |  |
|  | Rezonans magnetyczny fabrycznie nowy (wyklucza się aparat podemonstracyjny, rekondycjonowany, używany, wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). |  | Tak |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu – 2016. |  | Tak |  |  |  |
|  | Producent. |  | Podać |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. |  | Podać |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | Podać |  |  |  |
|  | Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.). |  | Tak |  |  |  |
|  | Waga całego aparatu. |  | Podać |  |  |  |
| B. | PARAMETRY INSTALACYJNE: |  |  |  |  |  |
|  | Ilość ciepła wydzielanego przez gantry do pomieszczenia badań [kW] (przy maksymalnej mocy). |  | Podać |  |  |  |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z rezonansu magnetycznego, urządzeń zasilających i komputerów, należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system (wraz z instalacjami) odbierania ciepła co najmniej z pokoju badań i pomieszczenia technicznego w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego. |  | Tak, opisać system chłodzenia rezonansu |  |  |  |
|  | W przypadku potrzeby wymiany instalacji awaryjnego wyrzutu helu dotychczas użytkowanego MR należy dostarczyć i zainstalować odpowiednią instalację zgodnie z wytycznymi producenta MR. |  | Tak |  |  |  |
|  | Wymagana moc podłączeniowa [kVA]. |  | Podać |  |  |  |
|  | Średni pobór energii elektrycznej w trakcie badania [kWh/h]. |  | Podać |  |  |  |
|  | Pobór energii elektrycznej w trybie „stand by” [kWh/h]. |  | Podać |  |  |  |
|  | W przypadku potrzeby wymiany instalacji zasilającej dotychczas użytkowanego MR należy dostarczyć i zainstalować odpowiednią instalację zgodnie z wytycznymi producenta MR. |  | Tak |  |  |  |
|  | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem oraz z gniazdami gazów medycznych typu AGA, ewentualnie dostosowanie i przebudowanie istniejącej już klatki Faradaya z przebudową istniejących rozwiązań i z kompletnym nowym wykończeniem. | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |
|  | System oświetlenia LED sali badań z płynną regulacją natężenia światła. Sterowanie systemu przez panel umieszczony w pomieszczeniu operatorskim. | Tak |  |  |  |  |
| C. | WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |  |  |  |
| I. | MAGNES: |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. |  | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja magnesu – tunelowa, zamknięta. |  | Tak |  |  |  |
|  | Natężenie pola magnetycznego równe 1,5 T. |  | Tak |  |  |  |
|  | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np.wywołanych poruszajacymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów- destabilizujacymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych. |  | Tak |  |  |  |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz softwareowe. |  | Tak, podać nazwę, opisać |  |  |  |
|  | Wymiar pola 5 G (0,5 mT) w osiach x/y max. 2,5 m. |  | Tak |  |  |  |
|  | Wymiar pola 5 G (0,5 mT) w osi z max. 4 m. |  | Tak |  |  |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego - wartość typowa w ppm, mierzona dla kuli metodą Volume-Root-Mean-Square (VRMS), dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacji technicznej produktu: |  |  |  |  |  |
|  | o śr. 10 cm ≤ 0,015 |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | o śr. 20 cm ≤0,05 |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | o śr. 30 cm ≤0,15 |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | o śr. 40 cm ≤1 |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | w objętości o wymiarach 50 x 50 x 45cm (oś x,y,z) ≤4 |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowa lub programowa, konieczna i wystarczającą dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI. |  | Tak, podać rodzaj i nazwę rozwiązania |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry dla pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) ≥ 70 cm. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Długość tunelu gantry dla pacjenta (magnes z cewkami shim, cewkami gradientowymi i cewką Whole Body). |  | Podać |  |  |  |
| II. | CEWKI GRADIENTOWE: |  |  |  |  |  |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą. |  | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna rzeczywista amplituda gradientów możliwa do uzyskania dla każdej osi (x,y,z) w maksymalnym polu widzenia przy maksymalnej wartości SlewRate nie mniej niż 44 mT/m. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | Maksymalna rzeczywista prędkość narastania gradientów (slew rate) mierzona dla każdej osi (x,y,z) w maksymalnym polu widzenia nie mniej niż 200 T/m/s przy maksymalnej amplitudzie podanej w punkcie 2. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | Powyższe wartości muszą być uzyskiwane jednoczasowo i dla max. statycznego FoV. |  | Tak |  |  |  |
| III. | SYSTEM RF: |  |  |  |  |  |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik, nie mniej niż 16 kW. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) możliwa do wykorzystania jednocześnie podczas badania w maksymalnym statycznym FoV (w zaoferowanym systemie MR wraz z zaoferowanym wyposażeniem) ≥ 32. |  | Tak, podać liczbę kanałów, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniająca zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiająca przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D). |  | Tak, podać nazwę |  |  |  |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. |  | Tak, podać nazwę |  |  |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika, nie mniej niż 16 bitów. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
|  | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF. |  | Podać [dB], parametr punktowany |  |  |  |
|  | Kontrola częstotliwości, amplitudy i fazy. |  | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowa filtracja RF. |  | Tak |  |  |  |
| IV. | CEWKI: |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowana cewka całego ciała (whole body) nadawczo-odbiorcza. |  | Tak |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka do badania głowy i szyi, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta ≥ 15 elementów pomiarowych w obszarze głowy. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka (typu array) do głowy i szyi (neuro-vascular) (lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi) do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta ≥16 elementów pomiarowych w obszarze głowy i szyi. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki/ cewek, parametr punktowany (suma elementów pomiarowych kombinacji cewek). |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka (typu array) do całego kręgosłupa (cervical + thoracic + lumbar) lub kombinacja cewek do całego kręgosłupa - umożliwiające badanie całego kręgosłupa z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta ≥ 24 elementów pomiarowych. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany (suma elementów pomiarowych kombinacji cewek). |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez przepinania cewek lub repozycjonowania pacjenta ≥ 32 elementów pomiarowych. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki/ cewek, parametr punktowany (suma elementów pomiarowych kombinacji cewek). |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek zoptymalizowanych do obrazowania narządów brzucha, miednicy i klatki piersiowej (w zakresie min. 50 cm), w tym również do szczegółowego obrazowania wątroby i układu żółciowego, śledziony, nerek, trzustki, nadnerczy, śródpiersia, unaczynienia płucnego i brzusznego oraz splotu ramiennego, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥16 elementów pomiarowych. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki/ cewek, parametr punktowany (suma elementów pomiarowych kombinacji cewek). |  |  |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ciała z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu ≥32 elementów pomiarowych. |  | Tak, podać ilość elementów pomiarowych w zadanym obszarze i nazwę oferowanej cewki/ cewek, parametr punktowany (suma elementów pomiarowych kombinacji cewek). |  |  |  |
|  | Dedykowana cewka do badań naczyniowych kończyn dolnych. Inna, tj. nie ta sama i nie taka sama jak którakolwiek z cewek oferowanych w pozostałych punktach. |  | Tak/Nie podać odpowiedź i w zależności od niej nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥8 kanałów odbiorczych. |  | Tak, podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥8 kanałów odbiorczych. |  | Tak, podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥8 kanałów odbiorczych. |  | Tak, podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥8 kanałów odbiorczych. |  | Tak, podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (łokieć, przedramię, nadgarstek, kostka) ≥4 kanały odbiorcze. |  | Tak, podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania dużych stawów ≥8 kanałów odbiorczych. |  | Tak/Nie podać odpowiedź i w zależności od niej podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Dodatkowa cewka typu „flex”, inna niż w punktach IV.13. i IV.14 (nie ta sama i nie taka sama). |  | Tak/Nie podać odpowiedź i w zależności od niej podać ilość kanałów i nazwę oferowanej cewki, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub zestaw cewek sztywnych (dopasowana/ych anatomicznie) do badań mammograficznych, umożliwiająca/e wykonanie badań morfologicznych, biopsji i spektroskopii sutka, w zakresie funkcji diagnostycznej - wymagane co najmniej 7 elementów obrazujących równocześnie w maksymalnym FoV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT SENSE, ASSET, ARC i SPEEDER lub równoważnych wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać ilość elementów obrazujących w zadanym obszarze dla cewki diagnostycznej i nazwę/y oferowanej/ych cewki/ek, parametr punktowany. |  |  |  |
| V. | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA: |  |  |  |  |  |
| 1. | Obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) nie mniej niż 225 kg. |  | Tak, podać parametr punktowany |  |  |  |
| 2. | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem transportowym o regulowanej wysokości, pozwalającymi na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund. |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dłuższych odcinków ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie. |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta nie mniej niż 200 cm. |  | Tak, podać |  |  |  |
| 5. | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu markera laserowego lub świetlnego. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |  |  |
| VI. | GANTRY: |  |  |  |  |  |
|  | Wentylacja wnętrza tunelu gantry z regulacją. |  | Tak |  |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry z regulacją. |  | Tak |  |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach otworu gantry pacjenta. |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z obudową gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu itp.) oraz sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrów skanowania, wprowadzenia danych pacjenta, itp. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) dla wypracowania sygnałów synchronizacyjnych sekwencje obrazujące. |  | Tak |  |  |  |
|  | System jak w punkcie VI.6. – bezprzewodowy. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. |  | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa: gruszka, przycisk. |  | Tak |  |  |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem. |  | Tak |  |  |  |
| VII. | APLIKACJE KLINICZNE: |  |  |  |  |  |
| VII.A | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. |  | Tak |  |  |  |
|  | Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 3dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania oraz poziom natężenia dźwięku [dB]. Parametr punktowany |  |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowę na podstawie jej cech anatomicznych; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych. |  | Tak |  |  |  |
|  | System automatycznego planowania badania głowy, działający w oparciu o analizę badanej anatomii. |  | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |  |  |
| VII.B | Dyfuzja: |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI. |  | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b: ≥ 10 000 s/mm2. |  | Tak, podać wartość w [s/mm2] |  |  |  |
|  | Liczenie map ADC. |  | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa. |  | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu susceptibility) w badaniu DWI. |  | Tak |  |  |  |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej. |  | Tak, opisać |  |  |  |
|  | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. |  | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu holding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzenia fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości. |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania. Parametr punktowany |  |  |  |
|  | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Dyfuzyjne badania głowy - ciche badania neurologiczne, umożliwiające wykonywanie badania z głośnością nie większą niż 12 dB, możliwe do wykonania na dedykowanej, wielokanałowej cewce do głowy i szyi (z punktu IV.2.). |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
| VII.C | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI): |  |  |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥128. |  | Tak, podać liczbę kierunków |  |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Traktografia tensora dyfuzji. |  | Tak |  |  |  |
| VII.D | Perfuzja: |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI. |  | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel. |  | Tak |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) z prezentacją map barwnych. |  | Tak |  |  |  |
| VII.E | Angiografia MR (MRA): |  |  |  |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA. |  | Tak |  |  |  |
|  | 2D/3D Phase Contrast MRA |  | Tak |  |  |  |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA). |  | Tak |  |  |  |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnych, udowych, podkolanowych, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Dynamiczne 3D MRA. |  | Tak |  |  |  |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Bolus Timing (Bolus Track lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC). |  | Tak |  |  |  |
|  | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak |  |  |  |
|  | MRA naczyń domózgowych. |  | Tak |  |  |  |
|  | MRA naczyń obwodowych. |  | Tak |  |  |  |
|  | Ilościowa analiza przepływu, pomiary w trzech kierunkach z kodowanymi kolorem mapami przepływu. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
| VII.F | Badania kardiologiczne: |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca. |  | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) |  | Tak |  |  |  |
|  | Wizualizacja i pomiary przepływów (PC-flow) wraz z oceną ilościową. |  | Tak |  |  |  |
|  | Koronarografia 2D i 3D. |  | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie przepływów w trzech kierunkach równocześnie w trakcie cyklu pracy serca w sercu i naczyniach wraz z pomiarami ilościowymi przy pomocy techniki kontrastu fazy (phase kontrast). |  | Tak |  |  |  |
|  | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi). |  | Tak |  |  |  |
|  | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony). |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania. Parametr punktowany |  |  |  |
|  | Obrazowanie techniką First Pass Perfusion. |  | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie techniką Delayed Enhancement 2D wraz z sekwencjami umożliwiającymi optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia. |  | Tak |  |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie na stacjach lekarskich umożliwiające opracowanie wszystkich wymienionych wyżej badań kardiologicznych, dostępne na co najmniej 2 stacjach lekarskich. |  | Tak |  |  |  |
| VII.G | Badania w obszarze tułowia: |  |  |  |  |  |
|  | 3D GR Echo. |  | Tak |  |  |  |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Dynamiczne badania wątroby. |  | Tak |  |  |  |
|  | Cholangiografia. |  | Tak |  |  |  |
|  | Single Shot MRCP. |  | Tak |  |  |  |
|  | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Pakiet działający w oparciu o technikę dwu-echową w celu przyspieszenia obrazowania. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |  |  |
|  | Pakiet działający w oparciu o pełny model ludzkiego tłuszczu (7 pików spektrum) w celu zapewnienia skuteczniejszej supresji tłuszczu. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
| VII.H | Badania ortopedyczne: |  |  |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego. |  | Tak |  |  |  |
|  | Badania stawu skokowego. |  | Tak |  |  |  |
|  | Badania barku. |  | Tak |  |  |  |
|  | Badania nadgarstka. |  | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne planowanie przekrojów przez bark, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań. |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Automatyczne planowanie przekrojów przez kolano, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań. |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Sekwencja umożliwiająca kalkulację map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. |  | Tak |  |  |  |
|  | Protokoły do obrazowania w sąsiedztwie metalowych protez i implantów z ograniczeniem artefaktów. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | System automatycznego planowania badań pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR, pozwalający na automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji badania w celu bezpiecznego przeprowadzenia badania z najlepszą możliwą do uzyskania jakością. |  | Tak/Nie, podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Kompensacja artefaktów spowodowanych przepływem. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Objętościowe izotropowe sekwencje TSE 3D z rekonstrukcją w dowolnej płaszczyźnie. |  | Tak |  |  |  |
| VII.I | Spektroskopia protonowa: |  |  |  |  |  |
|  | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM. |  | Tak |  |  |  |
|  | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI). |  | Tak |  |  |  |
|  | Badania spektroskopowe 1H mózgu. |  | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU). |  | Tak, opisać |  |  |  |
| VII.J | Techniki do spektralnej saturacji / pobudzania wody i tłuszczu: |  |  |  |  |  |
|  | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody. |  | Tak |  |  |  |
|  | Sekwencje STIR oraz SPIR lub równoważne wg nomenklatury producenta. |  | Tak |  |  |  |
| VII.K | Obrazowanie równoległe: |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 4. |  | Tak, podać, parametr punktowany |  |  |  |
| VII.L | Techniki redukcji artefaktów: |  |  |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
| VII.Ł | Bramkowanie: |  |  |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe |  | Tak |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. |  | Tak |  |  |  |
|  | Bramkowanie EKG. |  | Tak |  |  |  |
|  | Bramkowanie EKG retrospektywne. |  | Tak |  |  |  |
| VII.M | Badania piersi: |  |  |  |  |  |
| 1. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (typu: VIEWS+VIBE, VIBRANT, THRIVE+BLISS lub równoważny wg nomenklatury producenta). |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
| 2. | Pakiet do zaawansowanego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych, umożliwiający uzyskanie czterech typów obrazów: fat-only, water-only, in-phase, out-of-phase podczas jednej akwizycji. |  | Tak/Nie, podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
| 3. | Technika artefaktów ruchowych powstałych wskutek drgań tkanki miękkiej podczas badań piersi (typu BRACE lub równoważna wg nomenklatury producenta). |  | Tak/Nie, podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
| 4. | Dedykowana spektroskopia piersi (typu GRACE, BREASE lub równoważna wg nomenklatury producenta). |  | Tak/Nie, podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
| 5. | Zaawansowane oprogramowanie do oceny badań piersi. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
| 6. | Zaawansowane oprogramowanie do wykonywania biopsji piersi. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
| VII.N | Inne: |  |  |  |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna. |  | Tak |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem. |  | Tak |  |  |  |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu odpowiedniego wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |  |
|  | Korekcja dla cewek powierzchniowych. |  | Tak |  |  |  |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości. |  | Tak |  |  |  |
| VIII | SEKWENCJE: |  |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE). |  | Tak |  |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) |  | Tak |  |  |  |
|  | Double Inversion Recovery (DIR). |  | Tak |  |  |  |
| VIII.A | Gradient echo (GRE): |  |  |  |  |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik. |  | Tak, podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik). |  | Tak, podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik). |  | Tak, podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  |  |  |
|  | GRE-T2*. |  | Tak |  |  |  |
| VIII.B | Turbo spin echo, fast spin echo (TSE, FSE): |  |  |  |  |  |
|  | Multi-Shot. |  | Tak |  |  |  |
|  | Single-Shot. |  | Tak, podać nazwę sekwencji |  |  |  |
|  | Ultraszybka sekwencja do objętościowego obrazowania perfuzji mózgu (do badań z użyciem dożylnego środka kontrastowego i bez), np. SS FSE lub 3D PRESTO lub EPI lub równoważna wg nomenklatury producenta. |  | Tak, podać nazwę sekwencji |  |  |  |
| VIII.C | Sekwencja SWI: |  |  |  |  |  |
|  | Sekwencja SWI. |  | Tak |  |  |  |
|  | 3D ToF-SWI. |  | Tak/Nie, podać |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej sekwencji 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu SWI – SWAN lub równoważne), bez konieczności stosowaniu skanu kalibracyjnego. |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
| IX | PARAMETRY OBRAZOWANIA / PARAMETRY SEKWENCJI: |  |  |  |  |  |
|  | Max FoV (w osi x, y) ≥ 50 cm w obu osiach. |  | TAK, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Max FoV (w osi z) ≥ 45 cm. |  | TAK, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Min FoV ≤ 1 cm. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji. |  | Tak |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji większa niż w punkcie 4 |  | Tak/Nie, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Min. grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm. |  | Tak, podać, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Min. grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm. |  | Tak, podać, parametr punktowany |  |  |  |
| IX.A | Sekwencje gradient echo (GRE): |  |  |  |  |  |
|  | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo > 255. |  | Tak, podać |  |  |  |
| IX.B | Sekwencje EPI: |  |  |  |  |  |
|  | Max współczynnik EPI > 250. |  | Tak, podać |  |  |  |
| X. | KONSOLA OPERATORSKA APARATU: |  |  |  |  |  |
| X.A | Komputer sterujący: |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM ≥8 [GB]. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność łączna dysków twardych ≥900 [GB]. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 512 x 512 bez kompresji minimum 100 000 obrazów. |  | Tak, podać [liczba] |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na serwerze PACS i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC, szczegóły oprogramowania narzędziowego i przeglądarki DICOM dla archiwizacji DVD – jak w punkcie 12 w części D (WYPOSAŻENIE DODATKOWE). |  | Tak |  |  |  |
| X.B | Komputer obrazowy: |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM ≥ 36[GB] |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność łączna dysków twardych ≥400 [GB]. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256x256 przy pełnym FoV nie mniej niż 13 000 obrazów/s. |  | Tak, podać, parametr punktowany. |  |  |  |
| X.C | Monitor / monitory: |  |  |  |  |  |
|  | Monitor lub dwa monitory w technologii LCD w zależności od rozwiązania producenta. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przekątna monitora: minimum 19”. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024. |  | Tak, podać |  |  |  |
| X.D | Oprogramowanie konsoli operatorskiej: |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości). |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. |  | Tak |  |  |  |
|  | MPR. |  | Tak |  |  |  |
|  | MIP. |  | Tak |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD. |  | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak |  |  |  |
|  | Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). |  | Tak/Nie, podać odpowiedź i w zależności od niej podać nazwę oferowanego rozwiązania, parametr punktowany |  |  |  |
|  | Podstawowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD). |  | Tak |  |  |  |
|  | Filtr obrazów |  | Tak |  |  |  |
| X.E | Praca w sieci: |  |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS |  | Tak |  |  |  |
| XI. | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH: |  |  |  |  |  |
| XI.A | Platforma sprzętowa każdej stacji roboczej (lekarskiej) – 3 identyczne zestawy: |  |  |  |  |  |
|  | Stacje do zamontowania we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na etapie realizacji zamówienia. | Tak |  |  |  |  |
|  | Stacja lekarska fabrycznie nowa (wyklucza się stacje demonstracyjne, rekondycjonowane, używane). | TAK |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji – 2016. | TAK |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM o pojemności minimum 16 GB. | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Pojemność łączna dysków twardych ≥900 [GB]. | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość rdzenia procesora co najmniej 2,4 GHz w systemie minimum dwurdzeniowym. | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna z certyfikatem do prac medycznych. | Tak/Nie, podać |  |  |  |  |
|  | Monitory medyczne (parametry zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) minimum 2 sztuki o przekątnej minimum 19”. | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Stacja CD/DVD z opcją nagrywania badań z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC. | Tak |  |  |  |  |
|  | Stacje wyposażone w aplikacje do wyświetlania i przeglądania obrazów DICOM z badań tomografu, aparatów RTG wyposażony w narzędzia takie jak pomiary geometryczne, MIP, MPR, VR, SSD oraz pomiary gęstości. | Tak |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wyszukiwanie badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalony schemat (czas i rodzaj wykonanego badania). | Tak |  |  |  |  |
|  | Praca konsoli diagnostycznych po wyłączeniu konsoli podstawowej (operatorskiej) i komputera aparatu MR. | Tak |  |  |  |  |
| XI.B | Praca w sieci: |  |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  |  |
| XI.C | Oprogramowanie konsol diagnostycznych (stacji lekarskich) dostępne na wszystkich stanowiskach: |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości). | Tak |  |  |  |  |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | Tak |  |  |  |  |
|  | MPR | Tak |  |  |  |  |
|  | MIP | Tak |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D (powierzchniowe i objętościowe) (SSD, VRT). | Tak |  |  |  |  |
|  | Możliwość nakładania na siebie obrazów CT, MR, NM, PET. | Tak |  |  |  |  |
| XI.D | Analiza badań: |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu badań DTI obejmujące m.in. prezentację obrazów 2D, 3D i z kodowaniem kolorów. | Tak |  |  |  |  |
|  | DTI traktografia na konsoli postprocessingowej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: TTP (Time–to-Peak), relMTT (relative Mean Transit Time), relCBV (relative Cerebral Blood Volume), relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | Tak |  |  |  |  |
|  | Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi. | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej i PET. | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny (Inlinecomposing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) lub Urządzenie, w którym oprogramowanie do łaczenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny realizowane jest na konsoli operatorskiej, a połączone w poszczególne obrazy jest automatycznie, bez ingerencji użytkownika na konsolach diagnostycznych. | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i separacji naczyń tętniczych i żylnych przy badaniach angiograficznych (VesselViewArtery-VeinSeparation lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |  |
|  | Ilościowe pomiary przepływów w naczyniach oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. | Tak |  |  |  |  |
|  | Analiza perfuzji bezkontrastowej | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazów ortopedycznych. | Tak |  |  |  |  |
|  | Mapy T2, T2*. | Tak |  |  |  |  |
|  | Filtr obrazów. | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w obrębie mózgowia, wątroby i innych narządów miąższowych, umożliwiające porównania zmiany z poprzednim badaniem PET/CT, SPECT/CT, MR i CT, automatyczną segmentację zmian wraz ze śledzeniem trendów rozwoju zmian w czasie w oparciu o kryteria RECIST, WHO. | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. | Tak |  |  |  |  |
|  | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: TTP (Time–to-Peak), relMTT (relative Mean Transit Time), relCBV (relative Cerebral Blood Volume), relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | Tak |  |  |  |  |
|  | Dostępna na wszystkich stacjach lekarskich (diagnostycznych) lub dostępna tylko na konsoli operatora kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki w badaniach ortopedycznych (Chrząstkogram lub ParametricMap lub Cartigram lub Mapit lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | Tak, podać dostępność Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  | Aplikacje do podstawowej oceny badań CT z możliwością wykonania rekonstrukcji 3D typu MPR. | Tak |  |  |  |  |
| XII. | PRACA W SIECI: |  |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  |  |
|  | DICOM3.0 – MPPS | Tak |  |  |  |  |
| D. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE (fabrycznie nowe, wyklucza się demonstracyjne, rekondycjonowane, używane): |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu wg wytycznych producenta. | Tak |  |  |  |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach. | Tak |  |  |  |  |
|  | Szafka do przechowywania cewek i fantomów. | Tak |  |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji diagnostycznych służący do prawidłowego wykonywania testów podstawowych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2015r, Dz.U Nr 2015.2040. | Tak |  |  |  |  |
|  | Kompletny worek samorozprężny do wentylacji mechanicznej pacjenta dla osób dorosłych, z zaworami w tym z zaworem nadmiarowym, z rezerwuarem tlenu z zaworem wylotowym, maską. Całość przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134oC – 1 sztuka. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Ręczny detektor implantów metalowych – 1 sztuka. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego (o ile dotyczy). | podać |  |  |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna. Gaśnica z czystym środkiem gaśniczym min. 6 kg przeznaczone do gaszenia urządzeń elektronicznych z dedykowaną szafką zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym MR. | Tak |  |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie UPS podtrzymujące pracę kluczowych elementów systemu MR w przypadku całkowitego zaniku zasilania do bezpiecznego zamknięcia (wyłączenia) systemu MR. | Tak |  |  |  |  |
|  | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej, kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym 1,5T, – 1 sztuka. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Niemagnetyczny stół do transportu pacjentów w pozycji leżącej, kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym 1,5T, z regulowaną wysokością – 1 sztuka. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa zewnętrzna nagrywarka płyt CD/ DVD zainstalowana przy konsoli operatorskiej, umożliwiająca nagranie wybranego zestawu badań obrazowych i przeglądarki DICOM uruchamiającej się automatycznie na komputerze klasy PC (dotyczy możliwości uruchomienia przeglądarki u innych użytkowników, w innych jednostkach medycznych lub przez pacjenta) – 1 sztuka. Szczegóły oprogramowania narzędziowego i przeglądarki DICOM dla archiwizacji DVD – jak w punkcie D.12. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |  |  |  |
|  | Automat do nagrywania badań oraz przeglądarki tych badań na płytach CD/DVD (duplikator) z jednostką sterującą (komputerem) oraz kolorowym monitorem LCD, interfejs sieciowy (Ethernet), pojemnik-zasobnik na min. 100 płyt, obsługa standardu DICOM, wbudowana kolorowa drukarka atramentowa do etykietowania płyt CD/DVD (osobny zasobnik na tusz czarny), liczba wbudowanych napędów optycznych do nagrywania płyt CD/DVD ≥ 1, wydajność nagrywania płyt DVD na godzinę: ≥15. Wymagania w zakresie obciążenia duplikatora: - duplikator o dopuszczalnym obciążeniu ≥ 5000 płyt/miesiąc lub - duplikator, dla którego producent nie określił dopuszczalnego obciążenia (liczba płyt / miesiąc), pod warunkiem, że użytkownik nie utraci gwarancji z uwagi na obciążenie duplikatora. Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. Zestaw startowy dla każdego duplikatora w postaci: min. 1000 szt. płyt DVD oraz 2 komplety tuszy. Dostawa UPS min. 800VA do zastosowania w proponowanym komputerze sterującym. Oprogramowanie narzędziowe duplikatora umożliwia: - możliwość przeglądania i nagrywania badań z listy serwera PACS, filtrowanych przynajmniej wg modality, daty, numeru badania, nazwiska pacjenta, ID pacjenta, nazwiska lekarza kierującego, - możliwość nagrywania płyt bezpośrednio z urządzeń diagnostycznych, działających w standardzie DICOM 3.0, - "dzielenie" na kilka nośników, zestawu badań większego niż pojemność jednej płyty CD lub DVD, - zapis kilku badań jednego pacjenta na jednym zestawie płyt, - nagrywanie na płycie przeglądarki zgodnej ze standardem DICOM 3.0, - nagrywanie obrazów zgodnie ze standardem Dicom Media Storage Format, wraz z informacjami DICOMDIR. Właściwości wgrywanej na płycie z badaniami przeglądarki tych badań: - oprogramowanie uruchamiane bezpośrednio z płyty CD, nie jest wymagana instalacja oprogramowania na komputerze, - wartości tagów z danymi pacjenta oraz badania widoczne na obrazie referencyjnym, - skala widoczna na obrazie referencyjnym, - oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów, - informacja o ilości obrazów oraz rodzaju rzutu ekspozycji, - wydruk badań na drukarce systemowej na papierze, - mierzenie kąta po zaznaczeniu trzech punktów, - resetowanie obrazu do ustawień pierwotnych, - funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta, - funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie, - funkcja powiększania obrazu, - funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów, - pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Podłączenie urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS, podłączenie urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS. Rekonfiguracja podłączenia MR do systemów HIS/RIS i PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji i przeglądów na MR z wyposażeniem. | Tak |  |  |  |  |
|  | Dwie kamery video i monitor do obserwacji twarzy pacjentów podczas badania. | Tak |  |  |  |  |
|  | Zestaw muzyczny dla pacjentów do odtwarzania i słuchania muzyki w trakcie badania i do komunikacji głosowej, słuchawki w obudowie zmywalnej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR – 1 sztuka. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa: zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumulatora zamontowanego w strzykawce (możliwość wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy pulpit sterujący, panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką (materiały jednorazowego użytku). lub: Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny umożliwiający podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej; • Hydrauliczny układ napędowy tłoków (brak zakłóceń skaner-iniektor); • Głowica bez zasilania bateryjno/akumulatorowego; • Zatwierdzony dla skanerów o polu magnetycznym do 7 Tesli; • Blokada przechyłu, pomagająca minimalizować ryzyko wystąpienia zatorów powietrznych; • Prędkość przepływu od 0,1 ml/s do 10 ml/s (co 0,1) • System KVO (Keep Vein Open), zapewnienie drożności wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s) • Aplikacja do obsługi danych IRISMR (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR) • Zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI) • Kolorowy, dotykowy panel sterujący; • Pamięć do 50 protokołów badań panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką (materiały jednorazowego użytku). lub - praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T - zasilanie bateryjne - dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD - funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach czasowych 15, 20, 30, 45, 60, 75 sekund (tzw. KVO – Keep Vein Open). - możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z max. 6 faz - ciśnienie graniczne 325 PSI (2241kPa) - funkcja wstrzymania iniekcji do 20min. - funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem do 15min.) - panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką (materiały jednorazowego użytku). | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2016. | Tak |  |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |  |  |
|  | Dwie stacje sekretarskie zainstalowane w wskazanym pomieszczeniu. Każda z nich wyposażona w komputer oraz monitor o przekątnej minimum 19 cali. Parametry komputera to: - pamięć RAM minimum 4 GB - HDD minimum 250 GB - procesor o częstotliwości minimum 2 GHz Oprogramowanie komputerów: system Windows 10 z pełnym pakietem MS Office lub równoważny system operacyjny z równoważnym pakietem biurowym. System operacyjny musi zapewniać uruchomienie systemu OPTIMED firmy Comarch S.A., a pakiet biurowy musi bezbłędnie odczytywać dokumenty z automatyczna numeracją akapitów oraz poprawnie wyświetlać tabele tekstowe. | Tak |  |  |  |  |
|  | System dyktowania – np. SpeechMike lub równoważny porównywalnej klasy (wg nomenklatury producenta): zainstalowany na każdej z dostarczonych stacji opisowych (dotyczy pkt D.22), połączony z dwoma nowymi stanowiskami sekretarskimi, w skład którego wchodzi: - Płyta CD-ROM z oprogramowaniem - Uchwyt mikrofonu - Instrukcja obsługi - Mikrofon - Przewód USB (połączony z urządzeniem) | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie - nazwę |  |  |  |  |
|  | Trzy dyktafony z oprogramowaniem i stacjami do zgrywania nagrań. | Tak, podać nazwę |  |  |  |  |
|  | Stacja opisowa z dodatkowym monitorem oraz z klawiaturą i myszką przy każdej z trzech nowych stacji lekarskich – łącznie 3 sztuki, podłączona do systemu Optimed firmy Comarch S.A. Minimalne parametry komputera oraz oprogramowanie jak w stacji sekretarskiej (patrz punkt D.21). | Tak |  |  |  |  |
|  | Drukarki laserowe w tym jedna z nich wyposażona w skaner, funkcję ksera oraz z możliwością drukowania w kolorze – łącznie 6 sztuk. Trzy z nich bezpośrednio podłączone do każdej ze stacji opisowych (opisanych w punkcie D.22). | Tak |  |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie UPS zabezpieczające min. 5 minut podtrzymania pracy stacji lekarskich (diagnostycznych) oraz stacji opisowych w celu umożliwienia bezpiecznego zakończenia aplikacji, umożliwiający bezpieczne wyłączenie systemu. | Tak |  |  |  |  |
| E. | DOKUMENTACJA (dostarczona wraz z urządzeniami - dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia): |  |  |  | TAK | Bez oceny |
|  | DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim lub angielskim. | Tak |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej 2 egzemplarze i na nośniku elektronicznym. | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykaz wszystkich sekwencji dostępnych na dostarczonym aparacie ze szczegółowymi ich parametrami technicznymi w formie papierowej oraz dokumentu w formie elektronicznej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy wykaz prac i szczegółowy wykaz części zamiennych, jakich producent wymaga podczas wykonania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykaz danych teleadresowych autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych. | Tak |  |  |  |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | Tak |  |  |  |  |
|  | Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego. | Tak |  |  |  |  |
|  | Wszelka dokumentacja (instrukcja) serwisowa dostarczana w wersji papierowej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym: 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia, 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia, 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia, 5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji. | Tak |  |  |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)