## Załącznik nr 1.2.1B

Szczegółowa informacja o sposobie oceny punktowej

parametrów technicznych i eksploatacyjnych

| Nr pozycji | Opis pozycji wg kolumny „Wymagane funkcje / parametry” | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| C.I.4 | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 220°. | =220° - 0 pkt., >220° do =240° - 1 pkt., >240° - 3 pkt. |
| C.I.5 | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90°. | =90° - 0 pkt., >90° do =95° - 1 pkt., >95° - 3 pkt. |
| C.I.8 | Głębokość ramienia C [cm]. | <92 cm - 0 pkt., ≥92 cm - 2 pkt. |
| C.I.10 | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 40°/s. | =40°/s - 0 pkt., >40°/s - 3 pkt. |
| C.I.15 | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu. | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.I.19 | Możliwość wykonywani badań promieniem pionowym, skośnym i poziomym ze wszystkimi dostępnymi wartościami SID, z detektorem maksymalnie przy pacjencie, z obu stron stołu bez konieczności jego obrotu i przesuwu blatu. | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.II.3 | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta min. 120 cm. | =120 cm – 0 pkt., > 120 cm do =125 cm – 1 pkt., > 125 cm – 3 pkt. |
| C.II.5 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu min. 28 cm. | = 28 cm – 0 pkt., > 28 cm do = 32 cm – 1 pkt., > 32 cm – 3 pkt. |
| C.II.6 | Dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 250 kg. | = 250 kg – 0 pkt., > 250 kg do = 340 kg – 1 pkt., > 340 kg – 3 pkt. |
| C.III.2 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms. | =1 ms - 0 pkt, <1 ms - 3 pkt. |
| C.III.5 | Konfigurowalne przyciski nożnego wyłącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls). | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.IV.1 | Lampa min. 2-ogniskowa. | 2-ogniskowa – 0 kt., 3 i więcej ogniskowa – 5 pkt. |
| C.IV.2 | Wymiar najmniejszego ogniska ≤ 0,4 mm. | =0,4 – 0 pkt., <0,4 – 3 pkt. |
| C.IV.3 | Wymiar kolejnego po najmniejszym ogniska ≤ 0,7 mm. | =0,7 – 0 pkt., <0,7 – 3 pkt. |
| C.IV.5 | Pojemność cieplna anody ≥ 2,4 MHU. | = 2,4 MHU – 0 pkt > 2,4 MHU do = 3,0 – 1 pkt., > 3,0 MHU – 5 pkt., |
| C.IV.6 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2,9 MHU. | Od = 2,9 MHU do = 4,0 MHU - 0 pkt > 4,0 MHU do = 4,5 MHU – 1 pkt., > 4,5 MHU – 5 pkt. |
| C.IV.8 | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≥100 mA. | od = 100mA do = 200 mA – 0 pkt. > 200 mA do = 240 mA – 2 pkt., > 240 mA – 5 pkt. |
| C.IV.9 | Obroty anody. | Najmniejsza wartość [obr/min] z ofert – 0 pkt. Największa wartość [obr/min] z ofert – 2 pkt., Pozostałe proporcjonalnie. |
| C.IV.10 | Szybkość chłodzenia anody lampy RTG. | Najmniejsza wartość [kHU/min] z ofert – 0 pkt. Największa wartość [kHU/min] z ofert – 2 pkt., Pozostałe proporcjonalnie. |
| C.IV.14 | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (skośnej i prostopadłej do osi wzdłużnej stołu). | Nie - 0 pkt., Tak - 3 pkt. |
| C.IV.16 | Ilość stopni filtracji miedziowej ≥ 3 wartości. | = 3 - 0 pkt., > 3 - 3 pkt |
| C.IV.17 | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania. | Nie - 0 pkt., Tak - 5 pkt. |
| C.IV.18 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, min. 2500 W i w odległości max. 1 m, [mGy/h]. | ≥ 0,45 mGy/h - 0 pkt., < 0,45 mGy/h - 2 pkt., |
| C.V.6 | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu. | Nie – 0 pkt., Tak – 3 pkt. |
| C.V.12 | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych przekazujących obraz „na żywo” oraz obraz referencyjny w sali zabiegowej w zależności od natężenia oświetlenia w sali zabiegowej. | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.V.17 | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach). | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.V.18 | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii. | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt. |
| C.VI.3 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 do 3 pulsów/s. | Nie - 0 pkt., Tak - 5 pkt. |
| C.VI.5 | Zapis na HD obrazów z prześwietlenia. | < 1020 obrazów – 0 pkt., ≥ 1020 obrazów – 2 pkt. |
| C.VI.7 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania. | Nie - 0 pkt., Tak - 3 pkt. |
| C.VI.12 | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase. | Bolus Chase – 0 pkt., Przesuw krokowy z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku – 3 pkt. |
| C.VI.16 | Funkcja Roadmapping dla procedur kardiologicznych. | Nie - 0 pkt., Tak - 3 pkt. |
| C.VI.33 | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | >10 s - 0 pkt., ≤10s – 3 pkt. |
| C.VIII.29 | Oprogramowanie umożliwiające obsługę stacji za pośrednictwem sieci komputerowej dla zasięgnięcia drugiej opinii lekarskiej, w tym dostęp do danych obrazowych i na żądanie przejęcie sterowania stacją. | Nie – 0 pkt., Tak – 3 pkt. |
| D.7 | System zasilania awaryjnego UPS (min. 20 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie. | 10 min – 0 pkt., >10 min - 2 pkt. |