## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PO MODYFIKACJI

TOMOgraf KOMPUTEROWY WRAZ z wyposażeniem (1 szt.)

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Punktacja | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający akwizycję min. 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw powyżej 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor. | Tak | - |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy (wyklucza się aparat podemonstracyjny, rekondycjonowany, używany, wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). | Tak | - |  |
|  | Rok produkcji aparatu – 2018, w najnowszej wersji sprzętowej i najnowszej wersji oprogramowania. | Tak | - |  |
|  | Producent. | Podać | - |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać | - |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać | - |  |
|  | Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.). | Tak | - |  |
| B. | PARAMETRY INSTALACYJNE: |  |  |  |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z tomografu, urządzeń zasilających i komputerów, należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system (wraz z instalacjami) odbierania ciepła z pomieszczeń w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta tomografu – rzut pomieszczeń w załączniku nr 1.4 | Tak, opisać system chłodzenia tomografu | - |  |
|  | a) Specjalne oprogramowanie optymalizujące pracę skanera CT, zmniejszające zużycie lampy z wykorzystaniem procedury wstępnego wygrzewania lampy lub b) zaoferowanie tomografu z systemem optymalizującym pracę skanera poprzez procedurę wstępnego wygrzewania lampy, uruchomianą w dowolnym momencie podczas przerwy w skanowaniu oraz automatycznie wygrzewającym lampę przed rozpoczęciem skanowania | Tak/Nie, podać nazwę i zaoferowane rozwiązanie parametr punktowany | Nie - 0 p Tak a) - 2 p Tak b) - 5 p |  |
|  | System oszczędzania energii przez zatrzymanie zespołu lampa-detektor podczas przerw w skanowaniu bez ingerencji operatora. | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Średni pobór mocy podczas skanowania [kVA]. | Podać parametr punktowany | > 17,5 kVA - 0 p ≤ 17,5 kVA - 1 p ≤ 15,0 kVA - 2 p ≤ 10,0 kVA - 5 p |  |
|  | Pobór mocy w trybie czuwania [kVA]. | Podać parametr punktowany | > 5,0 kVA - 0 p ≤ 5.0 kVA - 1 p ≤ 4,0 kVA - 2 p ≤ 2,5 kVA - 5 p |  |
|  | Rozpraszanie ciepła (gantry i stół) [kW] podczas skanowania. | Podać | - |  |
|  | Rozpraszanie ciepła (komputer) [kW]. | Podać | - |  |
| C. | WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |  |
| I. | GENERATOR I LAMPA RTG: |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora (bez uwzględnienia ASIR, AIDR3D, IRIS, iDose, itp.) ≥ 42 kW. | Tak, podać, parametr punktowany | 42 kW - 0 p ≤ 55 kW - 5 p ≤ 65 kW - 10 p > 65 kW - 15 p |  |
|  | Minimalne napięcie lampy, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 90 kV. | Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 130 kV. | Tak, podać, parametr punktowany | 130 kV - 0 p 135 kV - 5 p 140 kV - 10 p |  |
|  | Maksymalny, faktyczny (nie równoważny) prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dla napięcia min. 120 kV ≥ 345 mA. | Tak, podać, parametr punktowany | 345 mA - 0 p ≤ 420 mA - 5 p ≤ 500 mA – 10 p > 500 mA - 15 p |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (bez uwzględnienia ASIR, AIDR3D, IRIS, iDose, itp.) ≥ 3,5 MHU. | Tak, podać, parametr punktowany | 3,5 MHU - 0 p ≤ 5 MHU - 10 p ≤ 6,5 MHU - 20 p > 6,5 MHU - 25 p |  |
|  | Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2. | Tak, podać | - |  |
|  | Powierzchnia małego ogniska zgodnie z IEC 60336 ≤ 0,65 mm² (podać powierzchnię i wymiary liniowe). | Tak, podać | - |  |
|  | Powierzchnia dużego ogniska zgodnie z IEC 60336 ≤ 2,00 mm² (podać powierzchnię i wymiary liniowe). | Tak, podać | - |  |
| II. | GANTRY i STÓŁ: |  |  |  |
|  | Średnica otworu w gantry ≥ 70 cm. | Tak, podać | - |  |
|  | Kąt pochylenia gantry ≥ ±30º. | Tak, podać | - |  |
|  | Sterowanie pochylaniem gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa) - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania. | Tak | - |  |
|  | Panel dotykowy zintegrowany z obudową gantry umożliwiający łatwe pozycjonowanie pacjenta przy użyciu predefiniowanych pozycji stołu. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Wskaźnik czasu wstrzymania oddechu. | Tak | - |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na gantry. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym na gantry. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta, przy której zachowana jest precyzja pozycjonowania ±0,25mm ≥ 200 kg. | Tak, podać. | - |  |
|  | Najniższe możliwe położenie blatu stołu ≤ 50 cm. | Tak, podać. | - |  |
|  | Obniżanie i unoszenie stołu za pomocą przełącznika/przełączników nożnych | Tak | - |  |
|  | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie [cm]( całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) ≥ 140 cm | Tak, podać parametr punktowany | 140 cm - 0 p ≤ 165 cm - 5 p > 165 cm - 10 p |  |
|  | Minimalne wyposażenie stołu: - materac + mata chroniąca stół przed zalaniem płynami – 2 szt., - pozbawione elementów metalowych podgłówki usztywniające w badaniach głowy – 2 komplety i podgłówki pacjenta w pozycji na wznak – 2 szt. - podpórki pod kolana i ręce – 2 komplety, - pasy unieruchamiające – 2 komplety. | Tak | - |  |
|  | Szafka do przechowania wyposażenia stołu. | Tak | - |  |
| III. | SYSTEM SKANOWANIA: |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,8 s. | Tak, podać | 0,8 s - 0 p 0,75 s - 5 p 0,6 s - 10 p 0,5 s - 15 p |  |
|  | Ilość najcieńszych warstw, możliwych do uzyskania w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu ≥ 16. | Tak, podać parametr punktowany | 16 - 0 p 32 - 10 p |  |
|  | Szerokość pokrycia wiązki w osi Z ≥ 19,2 mm. | Tak | - |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw ≤ 0,75 mm. | Tak | - |  |
|  | Wykonanie min. 16 warstwowego skanu aksjalnego z pochyleniem gantry. | Tak | - |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów ≥ 512 x 512. | Tak, podać | - |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji ≥ 16 obrazów/s. | Tak, podać | 16 obr/s - 0 p 22 obr/s - 2 p 30 obr/s - 5 p |  |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów ≥ 1024 x 1024. | Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 50 cm. | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres wartości współczynnika pitch. | Podać | - |  |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego ≥ 140 cm. | Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalna długość topogramu ≥ 140 cm. | Tak, podać | - |  |
|  | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie. | Tak | - |  |
|  | Ilość projekcji topogramu (min. AP, bok) ≥ 2. | Tak, podać | - |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) R w czasie pełnego skanu dla płaszczyzny x,y mierzona w polu akwizycyjnym FoV 50 cm w punkcie 0% charakterystyki MTF [lp/cm]. | Tak, podać wartość R i warunki pomiarowe parametr punktowany | ≤ 15,0 lp/cm - 0 p ≤ 15,5 lp/cm - 2 p ≤ 16,0 lp/cm - 5 p > 16 lp/cm - 10 p |  |
|  | Wykonanie min. 16 warstwowego skanu spiralnego z pochyleniem gantry. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
| IV. | KONSOLA OPERATORSKA TOMOGRAFU |  |  |  |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa lub jednomonitorowa, umożliwiająca pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty w zakresie wstępnej analizy obrazów badania celem zaplanowania dalszego przebiegu badania. | Tak | - |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19". | Tak, podać | - |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów ≥ 400 000 obrazów. | Tak, podać | - |  |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych lub z możliwością nagrywania obrazów na CD/DVD w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. | Tak | - |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych, jak na stacji lekarskiej. Dopuszcza się zróżnicowaną szatę graficzną. | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie | - |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic print - Query/Retrieve - Sorage Commitment - Worklist (HIS/RIS). | Tak | - |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak | - |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | Tak | - |  |
|  | VRT (Volume Rendering Techique). | Tak | - |  |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry). | Tak | - |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak | - |  |
|  | Prezentacje CINE. | Tak | - |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni, objętości). | Tak | - |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy). | Tak | - |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak | - |  |
|  | Możliwość bezpośredniej rekonstrukcji warstw w MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych. | Tak | - |  |
|  | Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta i protokołu badania, na podstawie znaczników anatomicznych. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Możliwość wyświetlenia bezpośrednio w interfejsie użytkownika krótkich prezentacji instruktażowych, pokazujących w jaki sposób zoptymalizować badanie i zużycie skanera. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych. | Tak | - |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach. | Tak | - |  |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów. | Tak | - |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu w relacji do standardowej metody FBP (ASIR, AIDR3D, IRIS, iDose – itp., zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak | - |  |
|  | Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za badanie, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Stół do konsoli operatorskiej TK. | Tak | - |  |
|  | Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów. | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Kolimacja wiązki promieniowania zgodnie z polem skanowania. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | System redukcji narażenia na dawkę struktur wrażliwych takiej jak piersi, oczy czy tarczycę poprzez selektywna modulację dawki w zależności czy lampa znajduje się nad wrażliwymi organami. | Tak/Nie, podać parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
| D. | STACJA LEKARSKA: |  |  |  |
|  | Stacja lekarska fabrycznie nowa (wyklucza się stacje demonstracyjne, rekondycjonowane, używane). | Tak | - |  |
|  | Rok produkcji – 2018. w najnowszej wersji sprzętowej i najnowszej wersji oprogramowania. | Tak | - |  |
|  | Producent. | Podać | - |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać | - |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać | - |  |
|  | Oferowana stacja lekarska spełnia aktualnie obowiązujące wymogi określone w ustawach i rozporządzeniach Ministra Zdrowia w tym zakresie. | Tak | - |  |
|  | Stacja lekarska (diagnostyczna) dwumonitorowa, niezależna od aparatu TK, umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu, o przekątnej kolorowych monitorów medycznych z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min.19”. Monitor opisowy współpracujący z stacją lekarską, obsługa przy pomocy 1 klawiatury i myszki lub realizacjia tego punktu za pomocą 2 stacji komputerowych wyposażonych w 2 klawiatury i 2 myszy. Oprogramowanie: system Windows 10 Pro PL z oprogramowaniem MS Office lub równoważny system operacyjny, zapewniającym uruchomienie systemu HIS/RIS firmy Comarch S.A. i systemu PACS (VUE PACS firmy Carestream), oraz z równoważnym pakietem biurowym poprawnie odczytującym minimum tabele i spisy treści w dokumentach wytworzonych w pakiecie MS Office. Drukarka laserowa współpracująca ze stacją lekarską. Stacja CD/DVD z opcją nagrywania badań z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC. Stacja lekarska wyposażone w system dyktowania – np. SpeechMike lub równoważny porównywalnej klasy (wg nomenklatury producenta) w skład, którego wchodzi m. in.: - Płyta CD-ROM z oprogramowaniem - Mikrofon ze zintegrowanym sterowaniem nagraniem - Uchwyt mikrofonu - Przewód USB (połączony z urządzeniem) - Instrukcja obsługi | Tak, podać proponowane rozwiązanie | - |  |
|  | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK ≥ 8 GB. | Tak, podać | - |  |
|  | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji ≥ 700 000 obrazów. | Tak, podać | - |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment. | Tak | - |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak | - |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | Tak | - |  |
|  | VRT (Volume Rendering Techique). | Tak | - |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości, kąty, powierzchnia, objętość). | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię dróg powietrznych, jelita itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu bone removal na podstawie różnicy gęstości. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia). | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia. | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczne wyznaczenie zwężenia naczynia (stenozy) oraz pola powierzchni światła naczynia. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby na płaty i min. 8 segmentów gałęzi żyły wrotnej, automatycznie obliczające objętość wątroby, płatów i poszczególnych segmentów. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania badań i importu badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalonych schemat (czas, rodzaj badania, maksymalna liczba badań do pobrania) na potrzeby porównania z badaniem bieżącym. | Tak, podać nazwę | - |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 2 p |  |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 2 p |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań CT urazowych i onkologicznych umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
| E. | WYPOSAŻENIE (fabrycznie nowe, wyklucza się demonstracyjne, rekondycjonowane, używane): |  |  |  |
|  | Dwukomorowy wstrzykiwacz kontrastu (strzykawka automatyczna) współpracujący z tomografem komputerowym na statywie jezdnym zasilana sieciowo, bez baterii/akumulatorów | Tak | - |  |
|  | Rok produkcji 2018. | Tak | - |  |
|  | Producent. | podać | - |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać | - |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać | - |  |
|  | Możliwość wykonania testu iniekcji solą fizjologiczną przed rozpoczęciem protokołu w celu sprawdzenia drożności i wytrzymałości żyły | Tak | - |  |
|  | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych oraz wkładów dopuszczonych do użycia wielorazowego dla min. 5 pacjentów | Tak | - |  |
|  | Startowy zestaw 300 sztuk kompletnych wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką (materiały jednorazowego użytku) oraz 10 zestawów wkładów wielorazowych (komplety wkładów wraz niskociśnieniowymi łącznikami, igłami do butelek i liniami pacjentów) dostarczonych ze strzykawką. | Tak | - |  |
|  | Możliwość zakupu generycznego sprzętu jednorazowego użytku do oferowanego wstrzykiwacza bez groźby utraty udzielonej na niego gwarancji serwisowej. Załączyć oświadczenie autoryzowanej na terenie Polski organizacji serwisowej producenta wstrzykiwacza. | Tak/Nie, podać nazwę parametr punktowany | Nie - 0 p Tak - 5 p |  |
|  | Fantom/zestaw fantomów do okresowego wykonywania kalibracji i przeprowadzania testów podstawowych tomografu komputerowego wg wytycznych producenta i zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w tym zakresie. | Tak | - |  |
|  | UPS/UPS-y zabezpieczający i podtrzymujący przez min. 3 minuty pracę wszystkich komputerów tomografu i stacji lekarskiej w celu bezpiecznego zakończenia aplikacji, umożliwiający bezpieczne wyłączenie systemu. | Tak | - |  |
|  | Komplet osłon radiologicznych (pediatryczne – po 2 szt. i dla dorosłych – po 2 szt.) o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm: - osłony na tarczyce - półfartuch ołowiany - osłony na piersi - osłony na oczy - fartuch ołowiany jednostronny Komplet osłon radiologicznych (pediatryczne – po 2 szt. i dla dorosłych – po 2 szt.) o równoważniku ołowiu min. 1,0 mm: - osłony na gonady (męskie i żeńskie) Wieszak do zamontowania na ścianie służący do zawieszenia wszystkich ww. osłon, (które można zawiesić). | Tak | - |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań. | Tak | - |  |
|  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji medycznych służący do prawidłowego wykonywania testów wymaganych aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. | Tak | - |  |
| F. | INNE: |  |  |  |
|  | Podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS (Optimed firmy Comarch S.A.), podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS (VUE PACS firmy Carestream). Rekonfiguracja podłączenia tomografu komputerowego z wyposażeniem do systemów HIS/RIS i PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji i przeglądów na tomografie komputerowym z wyposażeniem. | Tak | - |  |
| G. | DOKUMENTACJA (dostarczona wraz z urządzeniami - dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia): |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej 2 egzemplarze i na nośniku elektronicznym. | Tak | - |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej. | Tak | - |  |
|  | Szczegółowy wykaz prac i szczegółowy wykaz części zamiennych, jakich producent wymaga podczas wykonania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia. | Tak | - |  |
|  | Wykaz danych teleadresowych autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych. | Tak | - |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | Tak | - |  |
|  | Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). | Tak | - |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego. | Tak | - |  |
|  | Wszelka dokumentacja (instrukcja) serwisowa dostarczana w wersji papierowej. | Tak | - |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym: 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia, 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia, 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia, 5) jeżeli, do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji. | Tak | - |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)