Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Komory do transportu pacjentów chorych zakaźnie – 5 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Komory wielorazowego użytku do transportu pacjentów chorych zakaźnie. |  | TAK |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowy, rok produkcji – 2021. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Komora hermetyczna umożliwiająca transport pacjentów zakaźnych w warunkach podciśnienia. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE: |  |  |  |
|  | Komora wykonana z poliuretanu o grubości min. 300 mikronów. |  | TAK, podać |  |
|  | Komora wyposażona w szczelny zamek błyskawiczny umożliwiający jej otwieranie i zamykanie. |  | TAK, podać |  |
|  | Komora wyposażona w sprężarkę podciśnieniową z akumulatorem. |  | TAK |  |
|  | System alarmów: min. dźwiękowy, wizualny, wibracyjny wskazujący na zatkanie filtra i niski poziom naładowania baterii. |  | TAK |  |
|  | Praca na akumulatorze: min. 7 godzin. |  | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania: maks. 6,5 godziny. |  | TAK, podać |  |
|  | Przepływ w zakresie około: 150-200 l/min (+/- 5 l/min.). |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary po rozłożeniu komory [dł. x szer. x wys.] około: 2050x750x500 mm (+/-10 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Waga komory: max. 8 kg. |  | TAK, podać |  |
| III | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w komplet filtrów P3 (jednorazowego użytku). |  | TAK |  |
|  | Filtry filtrujące toksyczne, rakotwórcze i niskopoziomowe cząstki radioaktywne ( min. 99,95% cząstek między 0,3 µm a 30 lpm). |  | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wymagane wyposażenie każdej komory: - 6 filtrów P3 filtrujących powietrze, - 2 porty z rękawicami umożliwiające kontakt z pacjentem, - 2 porty umożliwiające podłączenie sprzętu medycznego (wlewy/maska tlenowa), - 3 pasy do stabilizacji pacjenta, - komplet prętów potrzebnych do rozłożenia komory, - torba transportowa. |  | TAK, podać |  |
| IV | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE, potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny oznakowany jest znakiem CE. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)